## 一、需求概况
2017年中央财政设备采购项目需求表
一、需求概况 | 采购人：淮北师范大学
项目名称 | 核磁共振波谱仪采购及原核磁共振波谱仪升级改造项目
项目预算 | 760万元
项目概况
项目联系人 | 联系人：张老师 联系方式：0561-3802143
采购方式 | 公开招标
支持中小企业发展 政策措施
项目是否分包 及分包预算 | 本项目共分2包：第一包 600MHz核磁共振波谱仪购置 预算580万元；第二包 400MHz核磁共振波谱仪升级改造 预算180万元
供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定，具有独立法人资格； 2、具有履行本项目的能力，不接受联合体，不具备独立法人资格的分公司、个体经营户的投标。
付款方式 | 无预付款，项目验收通过后一次性付清。
供货及安装地点 (服务地点) | 淮北师范大学指定地点
供货及安装期限 （服务期限、工期） | 国产设备合同签订后30个日历日以内；进口设备合同签订后90个日历日以内
免费质保期 | 见需求一览表
拟采用的评标办法 | 综合评分法
是否购买进口产品并已履行审批手续 | 是
采购标的
集中踏勘现场要求 | 无
采购需求论证要求

## 二、需求一览表
第一包 600MHz核磁共振波谱仪
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量
1 | 600MHz核磁共振波谱仪 | 600MHz核磁共振波谱仪应含2个射频通道，每个射频通道有独立的发射、接收、模数转换功能，能以正常、反向及并行采样方式进行检测的全频段接收通道、该设备要含有氘核锁场及氘核梯度自动匀场附件、 Z脉冲梯度场，具有高精度变温实验功能，具有获得最佳一维、二维及多维谱图的数据处理速度与存贮能力。可使用软件实现谱仪主机的开机和关机，谱仪主机内置控制器带有不小于1TB的硬盘 1.1. 超导磁体和防震装置 1.1.1. 磁体：14.09 Tesla，具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超-超屏蔽超导磁体 1.1.2. 室温腔直径：=54mm 1.1.3. ★磁场漂移：≤ 6Hz/h 1.1.4. 5高斯强度处横向距离：≤0.7米；5高斯强度处纵向距离：≤1.4米 1.1.5. 低温匀场线圈： ≥9组 1.1.6. 室温匀场线圈：≥36组 1.1.7. 液氦保持时间： ≥150天 1.1.8. ★液氦消耗量： ≤ 16ml/h 1.1.9. 防震气垫装置:可以降低3.8Hz以上频率的地面振动对磁体的影响 1.1.10. 液氦液面监视和液氦最小液面报警：必须配备液氦\液氮自动监视、自动报警系统 1.2. 射频系统 1.2.1. 射频发射系统 1.2.1.1. 射频通道数：2个 1.2.1.2. ★各通道具有的功能：各通道有独立的观测、去偶、信号接收、模数转换功能； 1.2.1.3. 每个通道合成频率范围5-1280MHz 1.2.1.4. ★频率分辨率：≤0.005Hz 1.2.1.5. ★相位分辨率：≤0.006度 1.2.1.6. 第一通道1H功放最大输出功率：≥100W 1.2.1.7. 第二通道X多核功放最大输出功率：≥500W 1.2.1.8 频率，相位，幅度的设置时间：≤12.5纳秒 1.2.1.9. 幅度控制≥90dB 1.2.2.接收及采样系统 1.2.2.1. 最大谱宽： ≥7.5MHz 1.2.2.2. 接收中频： ≥1.852 GHz 1.2.2.3. ★每个通道有独立的高速ADC，采样速率≥ 240兆/秒 1.2.2.4. 包括与探头匹配的多用途前置放大器 1.3.氘数字锁场、梯度场系统及温控单元等 1.3.1. 氘数字锁场及梯度匀场系统 1.3.1.1. 包括自动／手动匀场系统 1.3.1.2. 包括精确的氘梯度自动匀场 1.3.1.3 支持多溶剂峰（如吡啶）自动锁场 1.3.2. 高精度变温控制单元 1.3.2.1. 智能多通道控温系统，配有数字化变温传感器和气流监控 1.3.2.2. 温度范围：-150℃-+600℃ （低温实验需要另配低温附件） 1.3.2.3. 精度：≤±0.1℃ 1.3.2.4配置核磁共振热电偶功能，准确测量并自动控制样品温度 1.4. 探头 1.4.1 ★1H/19F,31P-15N/1H 5mm Z梯度宽频二合一探头 1.4.2. 检测核：1H，19F及共振频率在15N-31P之间的核 1.4.3. 1H灵敏度 ≥ 900:1(0.1％ EB，200Hz 噪声区间) 1.4.4. 13C 灵敏度 ≥ 330:1(ASTM, 40 ppm噪声区间) 1.4.5. 31P灵敏度 ≥ 250:1(TPP，5ppm 噪声区间) 1.4.6. 15N灵敏度 ≥ 45:1 (90% Formamide，2ppm 噪声区间) 1.4.7. 19F灵敏度 ≥ 950:1 (TFT，1ppm 噪声区间) 1.4.8. 1H脉冲宽度≤10μs 1.4.9. 13C脉冲宽度≤12μs 1.4.10. 19F脉冲宽度≤12μs 1.4.11. 31P脉冲宽度≤12μs 1.4.12. 15N脉冲宽度≤18μs 1.4.13. 13C线型 （旋转） ≤ 3／5 Hz； 1.4.14. 13C分辨率（旋转） ≤ 0.2 Hz； 1.4.15. 1H线型（不旋转）≤ 7／14 Hz 1.4.16. 1H分辨率（不旋转）≤ 0.8 Hz 1.4.17. 探头变温范围： -120℃— +150℃ （低温实验需要另配低温附件，实际可达温度取决于探头和样品） 1.4.18. 梯度强度 ≥ 50高斯/CM 1.4.19. 探头带ATM全自动调谐和匹配附件 1.4.20. 探头可以检测1H去偶的19F图谱 1.5. 计算机工作站：配置应以安装当月的主流配置为准，并保证该仪器的所有软件都能在计算机上正常安装运行。 1.5.1. CPU主频: intel 四核3.5GHz处理器 1.5.2. 内存：≥16GB 1.5.3. 硬盘：≥2 TB 1.5.4. 显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器 1.5.5. 网卡、DVD刻录机 1.5.6. 运行平台：Windows7或Linux 操作系统 1.5.7. 打印机，HP激光打印机（彩打）一台 1.6. NMR软件 1.6.1. 一维至三维NMR数据采集，谱仪控制及处理软件 1.6.2. 自动NMR操作界面 1.6.3. 一维谱定量分析 1.6.4. 脉冲程序模拟软件 1.6.5. 用于自动和远程谱仪状况检查，故障诊断和排除软件。 1.6.6. 在线服务软件：包括在线使用帮助、NMR技术指导、实验手册等 1.6.7. 一维和二维谱去卷积功能 1.6.8. 弛豫分析功能（T1/T2） 1.6.9. 多维核磁快速采样处理软件许可证一个 1.6.10. ★分子结构自动确认软件许可证1个, 可以在规定时间内自动选择实验程序已最大程度确认分子结构。支持自动进样器模式 1.6.11. 自动测试谱仪性能：包括自动运行标准样品的梯度匀场、校准脉冲宽度、测试灵敏度 1.7. 自动进样器 60位5毫米液体样品自动进样器，带60个5毫米样品转子 1.8. 附件、零配件及消耗品(包括专用工具) 1.8.1. 非液氮制冷单元，用于高分辨液体探头样品冷却，样品最低温度可接近0摄氏度 1.8.2. 随机必备的标准附件专用工具 1.8.3. 标准样品1套，标准核磁管5000只 1.8.4. 液氦真空传输管1套 1.8.5. 高温陶瓷转子2个 1.8.6. UPS电源6KVA/1小时。进口原装电池 1.8.7. 蜗旋式空压机一台，带干燥器、过滤器和200升储气罐 1.8.8. 进口液氮管一根 1.8.9. 液氮低温附件一套，带25升液氮杜瓦，可将液体样品温度降至约零下120摄氏度 1.8.10. 氮气发生器一个 1.8.11. 自增压液氮罐2个（100L, 配有双安全自动控制阀） 1.8.12. 自动除湿机1台 2.技术文件 主机和各功能部件的性能指标、基本结构和使用说明书，软件的操作手册，主 机和各功能部件的全套维修保养说明书 3. 安装、调试、验收及所需材料、工具 3.1. 中标厂家应协助用户进行安装前的准备工作，在合同签订三周内提供相关的布局图和设计要求，提供NMR实验室建设安装资料并作相应指导。 3.2. 按照所需要的安装、校验、调试及验收的内容及技术要求由中标厂家在交货地点进行安装、调试；验收的标准应该与产品说明书及标书中的技术指标一致。 3.3. 免费提供安装、调试及所需材料、工具。免费提供仪器升场所需液氦、液氮、氮气和氦气。 4. 人员培训（操作、维护等） 4.1. 培训软件操作和制备样品（免费）。 4.2. 仪器安装完成后中标厂家的安装调试人员应在现场就仪器的使用及维护对用户进行现场培训（3天）。 4.3. 仪器安装验收后2年内，用户4人一周参加厂家的国内培训班，不含差旅费用 5. 售后技术服务 5.1 保修期提供的服务要求：主机保修2年（自设备验收合格之日起计算）， 5.2 零配件长期供应， 5.3仪器出现故障，在接到我单位维修服务的请求后，中标厂家工程师应在24小时内应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，如有必要及条件具备，应在两个工作日内抵达用户现场维修。 6.4 供货厂家须在安徽省内设有常驻核磁共振专业售后工程师 6. 包装要求 6.1 包装应使用崭新坚固耐压的包装箱(标准出口包装)，适于空运、陆运等长途运输。 6.2 适应气候变化；抗震，抗潮，防雨，防锈，防冻。中标厂家应对由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、费用增加等后果负责。 交货时间: 合同签订后6个月内。 安装时间: 仪器到货后4周内 交货地点：用户指定安排的实验室 | 台 | 1
合计
第二包 400MHz核磁共振波谱仪升级改造
序号 | 设备名称（或采购项目） | 主要技术参数 | 单位 | 数量
1 | 400MHz核磁共振波谱仪升级改造 | 1. 400MHz核磁共振波谱仪升级改造 1.1. 射频发射系统 1.1.1. 射频通道数：2个 1.1.2. 各通道具有的功能：各通道有独立的观测、去偶、信号接收、模数转换功能； 1.1.3. 双通道频率发生器数字频率合成，每个通道频率范围5-1200 MHz； 1.1.4. ★频率分辨率：≤0.005Hz 1.1.5. ★相位分辨率：≤0.006度 1.1.6. 双通道功放系统：两套高性能的线性宽带功放，每套均可在14-400 MHz范围内进行观察及去偶 1.1.7. 质子最大输出功率：≥100W 1.1.8. 多核最大输出功率：≥500W 1.1.9. 频率,相位,幅度的同时设置时间：≤ 12.5纳秒 1.1.10. 幅度控制≥90dB 1.2. 接收及采样 1.2.1. 最大谱宽：≥7.5 MHz 1.2.2. 接收中频：≥1.852 GHz 1.2.3. 每个通道有独立的高速ADC，采样速率≥ 240兆/秒 1.3. 氘数字锁场及梯度匀场系统 1.3.1. 自动／手动匀场系统 1.3.2. 精确的氘梯度自动匀场 1.4. Z方向射频脉冲梯度场 1.4.1. 梯度最大电流≥10A 1.5. 高精度变温控制单元 1.5.1. 控温范围：-150℃―+200℃。 1.5.2. 精度 ＜±0.1℃ 1.5.3. 液氮蒸发式低温附件，低温极限约为 -120℃ 1.5.4. 具有磁共振热电偶自动控温功能 1.6. 探头 1.6.1. ★1H/19F-（109Ag-31P）5mm Z梯度场多核二合一探头 1.6.2. ★检测核：1H和19F, 共振频率在109Ag-31P之间的所有核 1.6.3. 1H分辨率≤ 0.6 Hz (1％ CHCl3) 1.6.4. 13C分辨率≤ 0.2 Hz 1.6.5. 灵敏度 1H灵敏度 ≥ 480:1(0.1％ EB) 13C 灵敏度 ≥ 200:1(ASTM) 31P灵敏度 ≥ 150:1(TPP) 15N灵敏度 ≥ 25:1 (90% formamide) 19F灵敏度(1H去耦) ≥ 500:1（TFT） 1.6.6 90度脉冲宽度 1H ≤ 10μs (0.1% EB sample) 19F ≤ 18μs (TFT sample) 13C ≤ 10μs (ASTM sample) 31P ≤ 8μs (TPP sample) 15N ≤ 21μs (90% formamide sample) 1.6.7加Z-方向梯度场线圈≥50高斯/cm 1.6.8探头变温范围: -120℃— +150℃ 1.6.9探头全自动调谐和匹配附件：必须配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件 1.6.10探头具备观测1H去偶后的19F图谱和H&F相关谱图的功能 1.7 工作站及打印机 1.7.1 PC工作站1台 1.7.2 CPU：intel 双核高端 1.7.3内存：4GB 1.7.4硬盘：≥ 1000GB 1.7.5显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器 1.7.6网卡、DVD刻录机 1.7.7运行平台：Windows 7 1.7.8打印机：HP激光打印机（彩打）1台 1.8 NMR软件 1.8.1任意维NMR数据采集，控制及处理软件 1.8.2简易型NMR操作软件 1.8.3一维谱定量分析 1.8.4在线服务软件：包括在线使用帮助、NMR技术指导、实验手册等,包括杀毒软件 1.8.5脉冲程序模拟软件 1.8.6用于自动和远程谱仪状况检查，故障诊断和排除软件 1.8.7脉冲序列编辑：直接写屏方式或C语言编辑 1.8.8实验数据（原始数据及分析结果）可存为通用格式，能被其它NMR软件读取，并能导入Microsoft Office 软件。 1.8.9自动测试谱仪性能：包括自动运行标准样品的梯度匀场、校准脉冲宽度、测试灵敏度 1.8.10计算机辅助谱图解析软件 1.8.11快速二维谱采样软件 1.9 附件、零配件及消耗品(包括专用工具) 1.9.1随机必备的标准附件专用工具(在基本报价内) 1.9.2谱仪维修工具1套 1.9.3标准样品 1套，标准核磁管,5000只 1.9.4超导磁体用液氦真空输液管1个 1.9.5 2个高温陶瓷转子 1.9.6 24位自动进样器及48个5mm转子 1.10 其他附件： 1.10.1无油无水、带空气干燥器的无油空气压缩机1套 1.10.2山特UPS电源(深圳), 6KVA, 松下原装电池 1.10.3自增压液氮罐1个（100L, 配有双安全自动控制阀） 1.10.4自动除湿机1台 2.技术文件 主机和各功能部件的性能指标、基本结构和使用说明书，软件的操作手册，主 机和各功能部件的全套维修保养说明书 3. 安装、调试、验收及所需材料、工具 3.1. 中标厂家应协助用户进行安装前的准备工作，在合同签订三周内提供相关的布局图和设计要求，提供NMR实验室建设安装资料并作相应指导。 3.2. 按照所需要的安装、校验、调试及验收的内容及技术要求由中标厂家在交货地点进行安装、调试；验收的标准应该与产品说明书及标书中的技术指标一致。 3.3. 免费提供安装、调试及所需材料、工具。免费提供仪器升场所需液氦、液氮、氮气和氦气。 4 人员培训（操作、维护等） 4.1. 培训软件操作和制备样品（免费）。 4.2. 仪器安装完成后中标厂家的安装调试人员应在现场就仪器的使用及维护对用户进行现场培训（3天）。 4.3. 仪器安装验收后2年内，用户4人一周参加厂家的国内培训班，不含差旅费用 5. 售后技术服务 5.1 保修期提供的服务要求：主机保修2年（自设备验收合格之日起计算）， 5.2 零配件长期供应， 5.3仪器出现故障，在接到我单位维修服务的请求后，中标厂家工程师应在24小时内应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，如有必要及条件具备，应在两个工作日内抵达用户现场维修。 6.4 供货厂家须在安徽省内设有常驻核磁共振专业售后工程师 6. 包装要求 6.1 包装应使用崭新坚固耐压的包装箱(标准出口包装)，适于空运、陆运等长途运输。 6.2 适应气候变化；抗震，抗潮，防雨，防锈，防冻。中标厂家应对由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、费用增加等后果负责。 交货时间: 合同签订后6个月内。 安装时间: 仪器到货后4周内 交货地点：用户指定安排的实验室 | 台 | 1
合计